ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

----------

NGUYỄN THANH NAM

TẠO ẢNH MẬT ĐỘ SỬ DỤNG TÁN XẠ NGƯỢC

LUẬN VĂN THẠC SĨ

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

HÀ NỘI – 2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

----------

NGUYỄN THANH NAM

TẠO ẢNH MẬT ĐỘ SỬ DỤNG TÁN XẠ NGƯỢC

Ngành: Công Nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử

Mã số: 60520203

LUẬN VĂN THẠC SĨ

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦN ĐỨC TÂN

HÀ NỘI – 2016

# LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây, căn bệnh ung thư đã cướp đi nhiều sinh mạng của con người trên thế giới. Trong đó, ung thư vú thường gặp nhất và gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ.  Đây là loại bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ thuộc trên 140 quốc gia. Trên thế giới, cứ 22 giây có 1 người bị chẩn đoán mắc bệnh. Và mỗi 5 phút, có 3 phụ nữ qua đời vì ung thư vú. Nếu phát hiện trễ, chỉ 1 trong 5 phụ nữ bị ung thư vú đã di căn sống thêm được 5 năm sau chẩn đoán. Ở Việt Nam, xu hướng mắc ung thư vú ở người trẻ có dấu hiệu tăng lên và ung thư vú ở Việt Nam trẻ hơn so với các nước khác. Cứ mỗi năm Việt Nam có khoảng 12.000 người được phát hiện mắc mới ung thư vú. Và 70% trong số đó được chẩn đoán ở giai đoạn cuối nên tỷ lệ chữa khỏi bệnh thấp hơn các nước trên thế giới . Vì vậy cần phải thừa nhận là việc phát hiện sớm ung thư vú ở phụ nữ sẽ làm thay đổi rõ ràng bệnh sử tự nhiên của bệnh cũng như cải thiện đáng kể khả năng tiên lượng bệnh. Để có thể giúp người bệnh phát hiện sớm các u lạ trong cơ thể, thì hiện nay, y học thường sử dụng phương pháp siêu âm. Chụp ảnh siêu âm hiện nay được ứng dụng rộng rãi cho các ứng dụng trong lĩnh vực y tế. Tuy nhiên, trong các máy siêu âm hiện nay thì phương pháp hiện tại là sử dụng các tín hiệu phản hồi có nhược điểm là khó có thể tái tạo được các cấu trúc có kích thước nhỏ hơn bước sóng. Chụp ảnh siêu âm cắt lớp sử dụng kĩ thuật tán xạ ngược thì lại có thể thực hiện được điều này. Người ta có thể nhận biết các khối u lạ vì khi tín hiệu siêu âm truyền qua nó thì tốc độ truyền sẽ thay đổi. Phương pháp lặp vi phân Born (DBIM) được ưa chuộng bởi chúng cho phép xây dựng mối liên hệ tuyến tính giữa tín hiệu siêu âm đo được với sự khác biệt tốc độ siêu âm khi truyền qua khối u [1]. Song với các phương pháp khôi phục ảnh truyền thống, thường không quan tâm đến sự thay đổi mật độ ρ [2]. Tuy nhiên, bằng các thực nghiệm đã nghiên cứu cho thấy rằng những thay đổi tương đối trong các mô có thể so sánh về độ lớn để dẫn đến c thay đổi [3,4]. Hiện nay có rất nhiều phương pháp tạo ảnh mật độ, song yêu cầu chung của các phương pháp này đó là tối ưu mặt thời gian và nâng cao chất lượng hình ảnh khôi phục. Trong công trình [6], Lavarello và các đồng nghiệp đã sử dụng tạo ảnh mật độ sử dụng phương pháp kết hợp tần số, sử dụng hai tập đo với hai tần số khác nên thời gian đo phải gấp đôi.

Luận văn  này đã thành công trong việc khảo sát sự ảnh hưởng của mật độ đến việc tái tạo hình ảnh của đối tượng lạ và khôi phục hình ảnh sử dụng tán xạ ngược bằng phương pháp lặp Vi phân Born (DBIM), từ đó đề xuất kỹ thuật nội suy để nâng cao chất lượng tạo ảnh và giảm thời gian tính toán.

LỜI CẢM ƠN

Xuất phát từ những ý nghĩa thực tế của việc phát hiện sớm ung thư giúp người bệnh có thể chữa khỏi, giảm tỉ lệ tử vong vì căn bệnh này, luận văn là kết quả của quá trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn của cá nhân tác giả dựa trên sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của PGS.TS. Trần Đức Tân. Thầy đã không quản khó khăn, thời gian, công sức để giúp tôi hoàn thành luận văn này, nhân đây, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Trần Đức Tân. Được thầy hướng dẫn là một niềm hạnh phúc đối với cá nhân tác giả, bởi lẽ thầy là một nhà giáo trẻ, mẫu mực, say mê nghiên cứu khoa học, là người có phương pháp nghiên cứu, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học – là hình mẫu cho chúng tôi noi theo.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy, cô giáo và bạn bè trong lớp K21 Kỹ thuật điện tử, Khoa Điện Tử – Viễn Thông, Trường Đại Học Công Nghệ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội đã có những nhận xét, góp ý cho luận văn này của tôi.

Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình tôi, cơ quan tôi đang công tác, những người đã tạo điều kiện cho tôi học tập và nghiên cứu. Gia đình là động lực cho tôi vượt qua những thử thách, luôn luôn ủng hộ và động viên tôi hoàn thành luận văn này.

# LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn này là sản phẩm của quá trình nghiên cứu, tìm hiểu của cá nhân dưới sự hướng dẫn và chỉ bảo của các thầy hướng dẫn, thầy cô trong bộ môn, trong khoa và các bạn bè. Tôi không sao chép các tài liệu hay các công trình nghiên cứu của người khác để làm luận văn này.

Nếu vi phạm, tôi xin chịu mọi trách nhiệm.

Nguyễn Thanh Nam

# MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	i

LỜI CẢM ƠN	ii

LỜI CAM ĐOAN	iii

MỤC LỤC	iv

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	v

DANH MỤC CÁC BẢNG	vi

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ	vii

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT	1

1.1. Tổng quan về siêu âm cắt lớp	1

1.1.1. Siêu âm là gì?	1

1.1.2. Cơ sở vật lý của siêu âm	2

1.1.3. Phân loại máy siêu âm	2

1.1.4. Cấu tạo máy siêu âm	3

1.2. Chụp cộng hưởng từ MRI	6

1.3. Kỹ thuật siêu âm cắt lớp dựa trên tán xạ ngược	9

1.4. Tổ chức luận văn	9

CHƯƠNG II. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG	10

2.1. Ảnh hưởng của mật độ tới sự tạo ảnh	10

2.1.1. Ảnh hưởng của mật độ trong trường áp suất bị tán xạ bởi trụ tròn.	10

2.1.2. Ảnh hưởng của biến đổi mật độ trong tái tạo tốc độ âm thanh sử dụng DBIM.	11

2.2. Phương pháp lặp vi phân Born	13

2.3. Bài toán ngược	15

2.4. So sánh phương pháp tạo ảnh tương phản và tạo ảnh mật độ	16

2.5. Mô phỏngtạo ảnh mật độ sử dụng DBIM	16

2.5.1. Kịch bản mô phỏng hàm mục tiêu	16

2.5.2. Kết quả mô phỏng hàm mục tiêu	17

3.2. Tìm giá trị x tối ưu.	22

CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ	26

4.1. Mô phỏng và đánh giá về mặt thời gian	26

4.2. Mô phỏng và đánh giá về mặt chất lượng	32

KẾT LUẬN	36

TÀI LIỆU THAM KHẢO	37

# DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

| Ký hiệu | Đơn vị | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| DBIM Nt Nr h N c0(r) c1(r) O(r) pinc(r) p(r) psc(r) k0 k1 ρ0 ρ (r) | mm m/s m/s (rad/m)2 Pa Pa Pa rad/m rad/m kg.m-3 kg.m-3 | Distorted Born Iterative Method Số lượng máy phát Số lượng máy thu Là kích thước của một ô (pixel) Số lượng ô (pixel) theo chiều dọc/ngang Vận tốc truyền sóng trong môi trường chuẩn Vận tốc truyền sóng trong đối tượng Hàm mục tiêu Sóng tới (tín hiệu tới) Tín hiệu tổng Tín hiệu tán xạ Số sóngtrong môi trường chuẩn Số sóng trong đối tượng Mật độ của môi trường đồng nhất Mật độ trong đối tượng |

# DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1. So sánh phương pháp tạo ảnh không có mật độ và có mật độ	16

Bảng 2.2. Kịch bản 1 mô phỏng hàm mục tiêu	16

Bảng 3.1. Kịch bản 2	22

Bảng 3.2. err ứng với từng giá trị của x sau tổng số bước lặp là 4 (N1 = 14)	23

Bảng 4.1: err của DBIM qua từng bước lặp (N = 27)	26

Bảng 4.2. err của DBIM – Đề xuất qua từng bước lặp (N1 = 14,N2 = 27)	32

# DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1.1. Một ca siêu âm thai	1

Hình 1.2. Cấu tạo máy siêu âm bên ngoài (Máy siêu âm DC-70 Mindray)	3

Hình 1.3. Đầu dò siêu âm	4

Hình 1.4. Moment từ	6

Hình 1.5. Sơ đồ máy MRI	8

Hình 2.1. Ảnh hưởng ρr trên mẫu áp suất tán xạ  tương ứng với Δc=2%	11

Hình 2.2: Tái tạo DBIM của các đối tượng với những thay đổi về mật độ.	12

Hình 2.3: Cấu hình hệ đo	13

Hình 2.4. Kết quả mô phỏng xây dựng hàm mục tiêu lý tưởng	17

Hình 2.5. Kết quả khôi phục sau bước lặp đầu tiên (N = 18)	17

Hình 2.6. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 2 (N = 18)	18

Hình 2.7. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 3 (N = 18)	18

Hình 2.8. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 4 (N = 18)	19

Hình 2.9. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 5 (N = 18)	19

Hình 2.10. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 6 (N = 18)	20

Hình 2.11. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 7 (N = 18)	20

Hình 3.1. Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa số lần lặp x và sai số error (N1 =14)	23

Hình 3.2. Kết quả khôi phục sau bước lặp đầu tiên (N1 = 14)	23

Hình 3.3. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 2 (N1 = 14)	24

Hình 3.4. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 3 (N1 = 14)	24

Hình 3.5. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 4 (N1 = 14)	25

Hình 4.1. Hàm mục tiêu lý tưởng (N = 27)	26

Hình 4.2. Kết quả khôi phục sau bước lặp đầu tiên (N1 = 14, N = 27)	32

Hình 4.3. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 2 (N1 = 14, N = 27)	33

Hình 4.4. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 3 (N1 = 14, N = 27)	33

Hình 4.5. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 4 (N1 = 14, N = 27)	33

Hình 4.6. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 5 (N1 = 14, N = 27)	34

Hình 4.7. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 6 (N1 = 14, N = 27)	34

Hình 4.8. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 7 (N1 = 14, N = 27)	34

Hình 4.9. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 8 (N1 = 14, N = 27)	35

Hình 4.10. Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa số lần lặp x và sai số error (N=27)	35

# CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT

# 1.1. Tổng quan về siêu âm cắt lớp

# 1.1.1. Siêu âm là gì?

Siêu âm (Ultrasound/Sonography) – là một kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh không xâm lấn, áp dụng phổ biến trong y tế, phương pháp tạo ảnh là sử dụng sóng siêu âm (sóng âm tần số cao) để xây dựng và tái tạo hình ảnh về cấu trúc bên trong cơ thể. Những hình ảnh này cung cấp thông tin có giá trị trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh. Do hình ảnh siêu âm được ghi nhận theo thời gian thực nên nó có thể cho thấy hình ảnh cấu trúc và sự chuyển động của các bộ phận bên trong cơ thể kể cả hình ảnh dòng máu đang chảy trong các mạch máu.

Hình 1.1. Một ca siêu âm thai

(Nguồn: http://choyte.com/sieu-am-la-gi-tong-quan-ve-nguyen-ly-hoat-dong-va-cau-tao-may-sieu-am-2024.htm )

+ Ứng dụng của siêu âm:

Siêu âm thường được sử dụng để :

- Khảo sát các bộ phận, cơ quan trong cơ thể : Ổ bụng tổng quát, Sản khoa, Tim mạch, Phụ khoa, Tiết niệu, Tiền liệt tuyến, Tuyến giáp, Tuyến vú, Các bộ phận nhỏ, Cơ xương khớp, Tinh hoàn …

- Siêu âm dẫn đường cho sinh thiết và hỗ trợ các kỹ thuật y học khác.

+ Nguyên lý hoạt động của siêu âm.

Siêu âm dựa trên nền tảng là nguyên lý định vị bằng sóng siêu âm (sonar)-một kỹ thuật dùng để phát hiện các vật thể dưới nước. Trong khi siêu âm, bác sỹ sử dụng đầu dò (transducer) tỳ sát lên da, đầu dò có chức năng vừa phát vừa thu sóng siêu âm.
Khi siêu âm, các tinh thể bên trong đầu dò phát ra các sóng siêu âm truyền vào bên trong cơ thể. Các mô, xương và chất lỏng trong cơ thể - một phần hấp thụ hoặc truyền qua - một phần phản xạ lại sóng âm và quay ngược trở lại đầu dò. Đầu dò thu nhận sóng âm phản hồi, gửi các thông tin này tới bộ xử lý, sau khi phân tích các tín hiệu phản hồi bằng các phần mềm và thuật toán xử lý ảnh, kết hợp các thông tin để xây dựng và tái tạo thành hình ảnh siêu âm mà chúng ta nhìn thấy trên màn hình.

# 1.1.2. Cơ sở vật lý của siêu âm

Cơ chế phát sóng âm: Sóng âm được tạo ra do chuyển đổi năng lượng từ điện thành các sóng phát ra từ các đầu dò, có cấu trúc cơ bản là gốm áp điện (piezo-electric). Sóng âm thanh chỉ truyền qua vật chất mà không truyền qua được chân không, vì không có hiện tượng rung.

Một trong những đặc điểm cơ bản nhất là tần số sóng âm phụ thuộc vào bản chất của vật có độ rung khác nhau. Đơn vị đo tần số là Hertz, tức là số chu kỳ dao động trong một giây.

- Bản chất của Siêu âm : là các sóng âm dao động có tần số  > 20.000Hz (20KHz). Trong lĩnh vực Y tế người ta dùng sóng âm với tần số từ 2 MHz đến 20 MHz (1 MHz = 109 Hz) tùy theo yêu cầu thăm khám.

Tính chất của Siêu âm:

+ Sự suy giảm và hấp thu:

Trong môi trường có cấu trúc đồng nhất, sóng âm lan truyền theo đường thẳng, và bị mất năng lượng dần gọi là suy giảm. Sự suy giảm theo luật nghịch đạo của bình phương khoảng cách. Sự hấp thu quan trọng của năng lượng âm gặp vật chất tạo nhiệt. Tuy nhiên sự mất năng lượng trong siêu âm không giống bức xạ tia X, vì ở đây còn có hiệu ứng quang từ hoặc hiệu ứng Compton. Vận tốc truyền sóng âm phụ thuộc vào độ cứng và tỷ trọng của môi trường vật chất xuyên qua, trong cơ thể người: mỡ 1450; nước 1480; mô mềm 1540; xương 4100 m/s.

+ Sự phản xạ hay phản hồi:

Trong môi trường có cấu trúc không đồng nhất, một phần sóng âm sẽ phản hồi ở mặt phẳng thẳng góc với chùm sóng âm tạo nên âm dội hay âm vang (echo), phần còn lại sẽ lan truyền theo hướng của chùm sóng âm phát ra. Như vậy, ở đường ranh giới giữa hai môi trường có trở kháng âm (acoustic impedance), ký hiệu là Z, Z khác nhau tùy thuộc cấu trúc của vật chất đặc biệt là số nguyên tử. Sóng phản hồi sẽ thu nhận bởi đầu dò, sau đó được xử lý trong máy và truyền ảnh lên màn hình (display), hoặc ghi lại trên phim, giấy in hoặc trên băng đĩa từ. Tất nhiên các sóng phản hồi không được thu nhận bởi đầu dò sẽ bị biến mất theo luật suy giảm.

+ Sự khúc xạ, nhiễu âm:

Khi chùm sóng đi qua mặt phẳng phân cách với một góc nhỏ, chùm âm phát ra sẽ bị thụt lùi một khoảng so với chùm âm tới còn gọi là nhiễu âm. Chính điều này sẽ tạo ra ảnh giả.

# 1.1.3. Phân loại máy siêu âm

Máy siêu âm được chia thành nhiều chủng loại khác nhau tùy vào hình dạng, công nghệ, phạm vi ứng dụng…

Theo hình dạng cấu trúc : máy siêu âm xe đẩy, máy siêu âm xách tay(để bàn), máy siêu âm cầm tay.

Theo công nghệ : Máy siêu âm đen trắng, máy siêu âm màu, máy siêu âm Doppler, máy siêu âm 3D/4D...

Theo phạm vi ứng dụng : Máy siêu âm tim mạch, máy siêu âm tổng quát, máy siêu âm sản/phụ khoa…

# 1.1.4. Cấu tạo máy siêu âm

Các bộ phận của máy siêu âm :

- Đầu dò : phát và thu nhận sóng siêu âm.

- Hệ thống xử lý tín hiệu (phần cứng + phần mềm) : xử lý các tín hiệu thu được từ đầu dò, tái tạo hình ảnh và hiển thị lên màn hình.

- Hệ thống nhập liệu, tương tác : bao gồm bàn phím chức năng và trackball (hoặc màn hình cảm ứng - nếu có), sử dụng để nhập liệu bệnh nhân, lựa chọn thông số, chuyển đổi đầu dò…

- Màn hình : hiển thị hình ảnh siêu âm sau khi xử lý (một số dòng siêu âm cao cấp có thêm màn hình cảm ứng để tăng tốc độ và khả năng tương tác trong quá trình siêu âm)

- Máy in : in kết quả siêu âm (sử dụng máy in nhiệt hoặc máy in thông thường qua máy tính).

Hình 1.2. Cấu tạo máy siêu âm bên ngoài (Máy siêu âm DC-70 Mindray)

(Nguồn: http://choyte.com/sieu-am-la-gi-tong-quan-ve-nguyen-ly-hoat-dong-va-cau-tao-may-sieu-am-2024.htm )

Đầu dò siêu âm.

Đầu dò (Transducer - Probe): làm nhiệm vụ vừa phát vừa thu sóng âm phản hồi. Đầu dò bao gồm một hoặc nhiều miếng gốm áp điện (piezo-eletric), khi có dòng điện xoay chiều tần số cao kích thích vào miếng gốm này làm cho nó co giãn và phát ra xung siêu âm. Ngược lại khi miếng áp điện rung lên do sóng siêu âm dội trở về sẽ tạo ra một xung động. Sóng siêu âm lan truyền vào các mô trong cơ thể, gặp các mặt phẳng sẽ gặp các sóng âm dội trở về. Mỗi âm dội mà đầu dò thu nhận được sẽ chuyển thành tín hiệu điện, từ tín hiệu này sẽ được xử lý và chuyển thành tín hiệu trên màn hình, và tất cả chùm sóng âm quét tạo nên hình ảnh siêu âm.

Tùy vào chức năng và tần số khảo sát, hãng sản xuất, các loại đầy dò có hình dạng và kích thước khác nhau. Các đầu dò quét được nhờ một hệ thống cơ khí hay điện tử, với chùm thăm dò theo hình chữ nhật hay rẻ quạt.

+ Đầu dò quét cơ học:

Trong đầu dò có bộ chuyển động được gắn với tinh thể gốm áp điện hoặc một tấm gương phản âm. Chức năng của bộ này giống như một bộ đèn pha quét ánh sáng chùm đơn, chuyển động nhờ một bánh xe hoặc một chuyển động kế. Các dao động sóng sẽ phản chiếu nhờ tấm gương.

+ Đầu dò quét điện tử:

Các tinh thể gốm áp điện được xếp thành một dãy theo chiều ngang (tuyến tính), được mở ra một cửa sổ (aperture) nhỏ lớn phụ thuộc vào số lượng tinh thể, chiều rộng của chùm sóng âm khi phát ra.

Hình 1.3. Đầu dò siêu âm

(Nguồn: http://choyte.com/sieu-am-la-gi-tong-quan-ve-nguyen-ly-hoat-dong-va-cau-tao-may-sieu-am-2024.htm )

Một số loại đầu dò phổ biến  như đầu dò Convex (dò tổng quát), đầu dò Linear (khảo sát phần nông), đầu dò tim (khảo sát tim mạch), đầu dò âm đạo (sản phụ khoa)… Đa số các siêu âm được thực hiện với đầu dò bên ngoài da, một số loại siêu âm thực hiện bên trong cơ thể (invasive ultrasound). Trong trường hợp này, đầu dò được gắn vào một que đo và được đưa vào bên trong bằng các con đường mở tự nhiên. Một số siêu âm thuộc loại này bao gồm :

– Transesophageal echocardiogram (siêu âm tim qua thực quản): đầu dò được đưa vào bên trong thực quản để thu các hình ảnh của tim.

– Transrectal ultrasound (siêu âm qua trực tràng): đầu dò được đưa vào bên trong hậu môn để quan sát trực tràng, tuyến tiền liệt.

– Transvaginal ultrasound (siêu âm qua âm đạo): đầu dò được đưa vào bên trong âm đạo để quan sát tử cung & buồng trứng.

1.1.5. Các loại kỹ thuật siêu âm (mode siêu âm).

Siêu âm kiểu A (Amplitude): Ghi lại sóng phản hồi bằng những xung nhọn, mà vị trí tương ứng với chiều sâu và biên đô tỷ lệ thuận với cường độ của âm vang (echo). Kiểu A ít có giá trị về chẩn đoán mà thường dùng để kiểm tra sự chính xác của máy siêu âm.

Siêu âm kiểu B hay 2 chiều (2D): Mỗi sóng xung kiểu A đều được ghi lại bằng một chấm sáng nhiều hay ít tùy theo cường độ của âm dội. Sự di chuyển của đầu dò trên da bệnh nhân cho phép ghi lại cấu trúc âm của các mô trong cơ thể nằm trên mặt phẳng quét của chùm tia, đây là phương pháp siêu âm cắt lớp (Echotomography). Hình thu được từ các âm vang này sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ và chuyển thành tín hiệu trên màn truyền bằng các chấm trắng đen, xám.

Siêu âm kiểu Động (Dynamic): Là một kiểu hai chiều với tốc độ quét nhanh, tạo nên hình ảnh theo thời gian thực (real time). Kiểu Động so với kiểu B tựa như điện ảnh so với chụp ảnh.

Siêu âm kiểu M (TM - Time Motion): Trong kiểu siêu âm này âm vang sẽ ghi lại theo kiểu A, nhưng chuyển động theo thời gian nhờ màn hình quét ngang thường xuyên. Do đó những cấu trúc đứng yên trên màn hình là một đường thẳng, còn những cấu trúc chuyển động là một đường cong ngoằn nghèo tùy theo sự chuyển động của cơ quan thăm khám. Siêu âm kiểu này thường dùng để khám tim.

Siêu âm kiểu Doppler (Động): Dùng hiệu ứng Doppler của siêu âm để đo tốc độ tuần hoàn, xác định hướng của dòng máu và đánh giá lưu lượng máu. Có 3 loại Doppler: Doppler liên tục, Doppler xung, Doppler màu, người ta thường phối hợp hệ thống Doppler với siêu âm cắt lớp theo thời gian thật gọi là siêu âm DUPLEX. Ngày nay người ta còn mã hóa các dòng chảy của siêu âm chính là siêu âm Động-màu, siêu âm Doppler năng lượng (Power Doppler), siêu âm tổ chức (tissue doppler) và siêu âm chiều rất tiện cho việc thăm khám Tim-Mạch, sản khoa.

Siêu âm kiểu 3D. Trong những năm gần đây siêu âm 3D đã được ứng dụng rất rộng rãi, chủ yếu ở lĩnh vực sản khoa. Hiện nay có 2 loại siêu âm 3D, đó là loại tái tạo lại hình ảnh nhờ các phương pháp dựng hình máy tính và một loại được gọi là 3D thực sự (Live 3D, 3D real time, 4D). Siêu âm 3D do một đầu dò có cấu trúc khá lớn, mà trong đó người ta bố trí các chấn tử nhiều hơn theo hình ma trận, phối hợp với phương pháp quét hình theo chiều không gian nhiều mặt cắt, các mặt cắt theo kiểu 2D này được máy tính lưu giữ lại và dựng thành hình theo không gian 3 chiều. Ngày nay có một số máy siêu âm thế hệ mới đã có siêu âm 3 chiều cho cả tim mạch, tuy nhiên ứng dụng của chúng còn hạn chế do kỹ thuật tương đối phức tạp và đặc biệt là giá thành cao.

# 1.2. Chụp cộng hưởng từ MRI

Nguyên lý

Chúng ta đều biết mọi vật thể đều được cấu tạo từ nguyên tử. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các proton (mỗi proton mang điện tích +1) và các neutron (không mang điện tích).Quay quanh hạt nhân là các electron (mang điện tích âm).Trong nguyên tử trung hòa điện tích, số proton của hạt nhân bằng đúng số electron của nguyên tử đó.Tất cả các tiểu thể này đều chuyển động.Neutron và proton quay quanh trục của chúng, electron quay quanh hạt nhân và quay quanh trục của chúng.Sự quay của các tiểu thể nói trên quanh trục của chúng tạo ra một mômen góc quay gọi là spin. Ngoài ra, các hạt mang điện tích khi chuyển động sẽ sinh ra từ trường. Vì proton có điện tích dương và quay nên nó tạo ra một từ trường, giống như một thanh nam châm nhỏ, gọi là mômen từ .

Hình 1.4. Moment từ (Nguồn Internet)

Nhờ các đặc tính vật lý như vậy, khi đặt một vật thể vào trong một từ trường mạnh, vật thể đó có khả năng hấp thụ và bức xạ lại các xung điện từ ở một tần số cụ thể. Khi hấp thụ, trong vật thể đó diễn ra hiện tượng cộng hưởng từ hạt nhân.Tần số cộng hưởng của các vật thể mô thông thường nằm trong dải tần của sóng vô tuyến. Còn khi bức xạ, vật thể đó cũng phát ra các tín hiệu vô tuyến.

Cơ thể chúng ta cấu tạo chủ yếu từ nước (60-70%). Trong thành phần của phân tử nước luôn có nguyên tử hydro. Về mặt từ tính, nguyên tử hydro là một nguyên tử đặc biệt vì hạt nhân của chúng chỉ chứa 1 proton. Do đó, nó có một mômen từ lớn. Từ điều này dẫn tới một hệ quả là: nếu ta dựa vào hoạt động từ của các nguyên tử hydro để ghi nhận sự phân bố nước khác nhau của các mô trong cơ thể thì chúng ta có thể ghi hình và phân biệt được các mô đó. Mặt khác, trong cùng một cơ quan, các tổn thương bệnh lý đều dẫn đến sự thay đổi phân bố nước tại vị trí tổn thương, dẫn đến hoạt động từ tại đó sẽ thay đổi so với mô lành, nên ta cũng sẽ ghi hình được các thương tổn.

Ứng dụng nguyên lý này, MRI sử dụng một từ trường mạnh và một hệ thống phát các xung có tần số vô tuyến để điều khiển hoạt động điện từ của nhân nguyên tử, mà cụ thể là nhân nguyên tử hydro có trong phân tử nước của cơ thể, nhằm bức xạ năng lượng dưới dạng các tín hiệu có tần số vô tuyến. Các tín hiệu này sẽ được một hệ thống thu nhận và xử lý điện toán để tạo ra hình ảnh của đối tượng vừa được đưa vào từ trường đó [21].

Quá trình chụp MRI gồm có 4 giai đoạn. Nguyên lý của 4 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Sắp hàng hạt nhân

Mỗi proton trong môi trường vật chất đều có một mômen từ tạo ra bởi spin nội tại của nó. Trong điều kiện bình thường, các proton sắp xếp một cách ngẫu nhiên nên mômen từ của chúng triệt tiêu lẫn nhau do đó không có từ trường dư ra để ghi nhận được. Khi đặt cơ thể vào máy chụp MRI, dưới tác động từ trường mạnh của máy, các mômen từ của proton sẽ sắp hàng song song cùng hướng hoặc ngược hướng của từ trường.Tổng tất cả mômen từ của proton lúc này được gọi làvectơ từ hóa thực.Các vectơ từ sắp hàng song song cùng chiều với hướng từ trường máy có số lượng lớn hơn các vectơ từ sắp hàng ngược chiều và chúng không thể triệt tiêu cho nhau hết. Do đó vectơ từ hoá thực có hướng của vectơ từ trường máy. Đó là trạng thái cân bằng. Trong trạng thái cân bằng không có một tín hiệu nào có thể được ghi nhận. Khi trạng thái cân bằng bị xáo trộn sẽ có tín hiệu được hình thành.

Ngoài sự sắp hàng theo hướng của từ trường máy, các proton còn có chuyển động đảo, tức quay quanh trục của từ trường máy. Chuyển động đảo là một hiện tượng vật lý sinh ra do sự tương tác giữa từ trường và động lượng quay của proton. Chuyển động đảo giống như hiện tượng con quay, nó làm cho proton không đứng yên mà đảo quanh trục của từ trường bên ngoài . Tần số của chuyển động đảo nằm trong dải tần số của tín hiệu RF và được xác định bằng phương trình Lamor. Khi phát xung RF cùng tần số với proton đang chuyển động đảo thì proton hấp thụ năng lượng xung tạo nên hiện tượng cộng hưởng từ hạt nhân.

Giai đoạn 2: Kích thích hạt nhân

Sau giai đoạn sắp hàng hạt nhân, cuộn phát tín hiệu của máy phát ra các xung điện từ ngắn gọi là xung tần số vô tuyến. Vì các xung phát ra có tần số RF tương ứng với tần số cộng hưởng của  proton nên một số năng lượng sẽ được proton hấp thụ. Sự hấp thụ năng lượng này sẽ đẩy vectơ từ hoá làm chúng lệch khỏi hướng của vectơ từ trường máy. Hiện tượng này gọi là kích thích hạt nhân

Có hai khái niệm quan trọng trong xử lý tín hiệu đó là từ hóa dọc, song song với từ trường của máy và từ hóa ngang, vuông góc với từ trường máy.

Từ hóa dọc là hiện tượng từ hóa do ảnh hưởng của từ trường máy. Đó chính là trạng thái cân bằng như đã trình bày ở trên. Trạng thái này được duy trì cho đến khi có một xung RF tác động làm vectơ từ hoá lệch khỏi hướng của vectơ từ trường máy. Khi phát xung RF, sau một thời gian nào đó, vectơ từ hoá lại khôi phục trở về vị trí dọc ban đầu. Quá trình khôi phục  theo hướng dọc của từ trường máy gọi là quá trình dãn theo trục dọc . Thời gian dãn theo trục dọc là thời gian cần thiết để hiện tượng từ hóa dọc đạt 63% giá trị ban đầu của nó. Thời gian này còn gọi là thời gian T1.

Từ hóa ngang xảy ra khi phát xung RF lên mô.Xung này thường là xung 900. Do hiện tượng cộng hưởng nên vectơ từ hoá lệch khỏi hướng của vectơ từ trường máy và bị đẩy theo hướng ngang tạo nên vectơ từ hóa ngang . Từ hóa ngang là trạng thái không ổn định, kích thích và nhanh chóng phân rã khi kết thúc xung RF. Từ hoá ngang cũng là một quá trình dãn gọi là dãn theo trục ngang. Khi ngắt xung RF, vectơ từ hóa ngang mất pha, suy giảm nhanh chóng và dần dần trở về 0. Thời gian cần thiết để 63% giá trị từ hoá ban đầu bị phân rã gọi là thời gian dãn theo trục ngang . Thời gian này còn gọi là thời gian T2.Thời gian T2 ngắn hơn nhiều so với thời gian T1.

Giai đoạn 3: Ghi nhận tín hiệu

Khi ngắt xung RF, các proton hết bị kích thích, trở lại sắp hàng như cũ dưới ảnh hưởng của từ trường máy .Trong quá trình này, khi mômen từ của các proton khôi phục trở lại vị trí dọc ban đầu, chúng sẽ bức xạ năng lượng dưới dạng các tín hiệu tần số vô tuyến. Các tín hiệu này sẽ được cuộn thu nhận tín hiệu của máy ghi lại.

Giai đoạn 4: Tạo hình ảnh

Các tín hiệu vô tuyến bức xạ từ vật thể mô sau khi được cuộn thu nhận tín hiệu của máy ghi lại sẽ được xử lý điện toán để tạo ra hình ảnh. Cường độ bức xạ từ một đơn vị khối lượng mô được thể hiện trên phim chụp theo một thang màu từ trắng đến đen. Trong đó màu trắng là cường độ tín hiệu cao, màu đen là không có tín hiệu.

Hình 1.5. Sơ đồ máy MRI (Nguồn Internet)

Ưu điểm của MRI là ảnh của cấu trúc các mô mềm trong cơ thể như tim, phổi, gan và các cơ quan khác rõ hơn và chi tiết hơn so với ảnh được tạo bằng các phương pháp khác, khiến MRI trở thành công cụ trong chẩn đoán bệnh thời kỳ đầu và đánh giá các khối u trong cơ thể.

Nhược điểm là các vật bằng kim loại cấy trong cơ thể (không được phát hiện) có thể chịu ảnh hưởng của từ trường mạnh và không sử dụng với các bệnh nhân mang thai ở quý đầu, trừ khi thật cần thiết. Ngoài ra, giá thành để chụp ảnh MRI còn đắt.

# 1.3. Kỹ thuật siêu âm cắt lớp dựa trên tán xạ ngược

Khi một tia tới sóng âm gặp một môi trường không đồng nhất thì một phần năng lượng sẽ bị tán xạ theo mọi hướng. Bài toán chụp cắt lớp siêu âm bao gồm ước lượng sự phân bố của các tham số (tốc độ âm thanh, sự suy giảm âm, mật độ và những thứ khác) tán xạ cho một tập các giá trị đo của trường tán xạ bằng việc giải ngược các phương trình sóng. Vì thế, chụp cắt lớp siêu âm cho thấy định lượng thông tin của vật thể dưới sự khảo sát hay kiểm tra. Hiện tại mới chỉ có một vài hệ thống lâm sàng chụp siêu âm cắt lớp (utrasonic computerd tomography – UCT), hai trong số đó là CURE [8,9] và HUTT [10] . Tuy nhiên độ phân giải không gian và độ chính xác của các hệ thống này vẫn còn giới hạn vì bỏ qua vấn đề nhiễu xạ. Thiết bị thứ 3, máy scan TMS (Techniscal Medical Systems) [11] sử dụng các thuật toán tán xạ ngược cho kết quả chính xác hơn. Tuy nhiên, tán xạ ngược âm gặp phải một số hạn chế như trong kết quả chụp cắt lớp Y-sinh không được thành công như các phương pháp tạo ảnh cắt lớp khác (cắt lớp X – quang, cắt lớp hạt nhân, và chụp cộng hưởng từ) thường được sử dụng cho chuẩn đoán y tế. Đầu tiên, phương pháp tán xạ ngược gặp phải vấn đề về hội tụ khi tái tạo lại đối tượng với độ tương phản lớn ( độ tương phản quyết định bởi tính chất của môi trường, biểu hiện bởi sự tán xạ âm thanh nhiều hay ít, chính là chênh lệch tốc độ truyền sóng giữa 2 môi trường). Chính vì vậy cho đến nay đã hạn chế những ứng dụng tán xạ ngược áp dụng cho việc tạo ảnh vùng ngực [12-14]. Dữ liệu tán xạ phải thu thập ở rất nhiều góc khác nhau từ đến để thu được chất lượng chụp tốt. Đó cũng là lý do mà nghiên cứu chụp tán xạ ngược siêu âm lại tập trung vào tạo ảnh vùng ngực, để bao trùm được đầy đủ số liệu việc tạo ảnh ở tần số tương đối cao (lên đến 5 MHz). Trong trường hợp tạo ảnh vú, góc bao phủ đầy đủ thu được bằng cách cho vùng vú đó vào trong nước, cách này được sử dụng cho các cặp vợ chồng siêu âm khối u.   Cuối cùng, hạn chế của chụp siêu âm cắt lớp sử dụng tán xạ ngược là tốc độ tính toán và chất lượng ảnh tái tạo. Phương pháp chụp cắt lớp sử dụng tán xạ ngược được đánh giá là cho kết quả chính xác và khả quan hơn các phương pháp chụp siêu âm trước đây nhưng vấn đề về tốc độ tính toán là một trở ngại lớn của phương pháp này, trong chuẩn đoán bệnh y học thì yêu cầu về tốc độ cũng như chất lượng cần được đảm bảo. Như vậy chụp cắt lớp siêu âm (thường được áp dụng cho các kiểm tra về ung thư vú) có nhiều ưu điểm trong siêu âm (cho chất lượng ảnh tốt, không độc hại bởi tác động).

# 1.4. Tổ chức luận văn

Phần còn lại của luận văn này được tổ chức như sau: Chương 2 trình bày về ảnh hưởng của mật độ tới sự tạo ảnh tán xạ, nguyên lý hoạt động phương pháp DBIM (Distorted born iterative method). Chương 3 đưa ra phương pháp đề xuất để giải quyết vấn đề đặt ra.Chương 4 đưa ra những kết quả đã đạt được khi áp dụng phương pháp đề xuất cùng với những đánh giá và kết luận về những kết quả đã đạt được.

# CHƯƠNG II. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

# 2.1. Ảnh hưởng của mật độ tới sự tạo ảnh

Hầu hết các phương pháp siêu âm cắt lớp thường bỏ qua sự biến đổi mật độ để thu được tốc độ của âm thanh và sự suy giảm cấu hình. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự tái tạo mật độ có thể tạo ra những thông tin hữu ích hoặc là nguồn cung cấp cho tương phản hình ảnh.

# 2.1.1. Ảnh hưởng của mật độ trong trường áp suất bị tán xạ bởi trụ tròn.

Ở đây ta xem xét trường hợp của một hình trụ có bán kính a, mật độ ρ, hệ số nén κ, vận tốc của âm thanh c, số sóng k, và trở kháng âm thanh trong một nền đồng nhất là Z. Trong suốt nghiên cứu này, đặc tính âm thanh X, tỉ số Xr và độ tương phản giá trị ΔX được định nghĩa là Xr = X /X0 và ​​ΔX = Xr - 1, tương tự, ở đây X0 là giá trị của đặc tính âm thanh trong môi trường. Áp lực bị phân tán bởi các khối tròn khi một nguồn dòng được đặt tại x = R có thể được viết như sau:

psc(r) = m=0∞AmRmκ,ρHm(1)k0RHm(1)k0rcosmθ     (2.1)

Trong đó r và θ là tọa độ hình trụ tại điểm đang xét, A0 = 1, Am = 2, m > 0

k0 là số sóng, Hm1(.) là hàm Hankel loại 1 bậc m, Rm là hệ số tán xạ

Hệ số tán xạ Rm(.) có thể được tính như sau:

Rm(κ,ρ) = JmkaJ'mk0a-1ZrJm(k0a)J'm(ka)JmkaH'm(1)k0a-1ZrJ'm(ka)Hm(1)(k0a)           (2.2)

Ở đây Jm (.) là hàm Bessel bậc m và biểu diễn đạo hàm đối với tổng các đối số. Trong giới hạn Rayleigh (λ⪢a) áp lực bị phân tán trong trường tán xạ có thể được tính xấp xỉ như sau:

p(r) →k0a22eik0(R+r)Rrκr- 1- 2ρr- 1ρr+ 1cosθ             (2.3)

Biểu thức đầu tiên trong dấu ngoặc trong biểu thức (2.3) biểu diễn tán xạ đơn cực với sự phụ thuộc vào κ và biểu thức thứ hai biểu diễn tán xạ lưỡng cực với sự phụ thuộc vào ρ.

Những ảnh hưởng của biến đổi mật độ trên các tán xạ mẫu của trụ  tròn với ba bán kính khác nhau được thể hiện trong hình 2.1. Các hình trụ có bán kính λ/4, λ, và

4 λ với một tốc độ cố định của tương phản âm thanh Δc = 2%. Ba trường hợp đã được đánh giá theo kích cỡ khối tròn: ρr = 1 (không có thay đổi về mật độ), ρr = 1/cr (thay đổi như nhau về hệ số nén và mật độ), và ρr = 1/cr2 (không có thay đổi về hệ số nén). Các trường áp lực đối với từng trường hợp được thể hiện trong hình 2.1. RMSE giữa trường hợp  ρr = 1 và trường hợp ρr = 1/cr tương ứng là 1,86%, 7,77%, và 31,46% với a = 4 λ, λ và λ / 4.

Tương tự như vậy, RMSE giữa trường hợp ρr = 1 và ρr = 1/cr2 tương ứng là 3,72%, 15,58%, và 62,93%. Những kết quả này minh họa thực tế trừ khi λ⪢a, trường phân tán sẽ khá nhạy cảm trong trong phương vuông góc có nghĩa là để thay đổi mật độ tán xạ cho độ tương phản thấp khi Δρ không lớn hơn nhiều Δc.

Hình 2.1. Ảnh hưởng ρr trên mẫu áp suất tán xạ  tương ứng với Δc=2%

và bán kính 4 λ (a), λ (b), λ/4 (c) [17].

# 2.1.2. Ảnh hưởng của biến đổi mật độ trong tái tạo tốc độ âm thanh sử dụng DBIM.

Để xem xét ảnh hưởng của biến đổi mật độ trong tái tạo tốc độ âm thanh sử dụng DBIM, mô phỏng được thực hiên bằng hình trụ tròn đồng tâm để xác định ảnh hưởng của sự biến đổi mật độ khi xây dựng lại thuộc tính của tốc độ âm thanh sử dụng DBIM. Các dữ liệu tán xạ được tạo ra bằng cách sử dụng phương pháp phân tích sự phản chiếu của sóng hình trụ. Tốc độ tương phản âm thanh và đường kính được đặt lần lượt là 4% ,10.4λ cho hình trụ ngoài và 6% , 5.2 λ cho ống trụ bên trong. Điều này tương ứng với sự thay đổi pha lớn nhất, xấp xỉ 0.99π. Các kết quả cho một vài biến đổi mật độ được thể hiện trên hình 2.2. Để cách ly ảnh hưởng của sự biến đổi mật độ ở đây ta không xét nhiễu. Sự tái tạo lại đã được cắt bớt khi RRE giảm xuống dưới 1%.

Hình 2.2 (a) là trường hợp khôi phục lại khi không có sự biến đổi về mật độ và được xem như là trường hợp lý tưởng để so sánh. Sự khôi phục khi có biến đổi mật độ sát với trường hợp tương phản lý tưởng, chỉ với vài biến đổi nhỏ tại các cạnh của hình trụ. Hình 2.2 (b) tương ứng với sự biến đổi mật độ tương ứng với tốc độ tương phản âm thanh bên trong mỗi xilanh, tức là 4% ở ống trụ ngoài và 6% ở ống trụ . Như trong trường hợp khối tròn đơn, các biến dạng đều tập trung tại các cạnh của hình trụ nhiều hơn so với hình 2.2 (a). Hình 2.2 (c) tương ứng với sự thay đổi mật độ tương đương với 4 lần tốc độ tương phản âm thanh bên trong mỗi xi  lanh tức là 16% với ống trụ bên ngoài và 24% với ống trụ bên trong. Như trên hình vẽ, ta thấy việc tái tạo xuất hiện nhiều biến dạng hơn trong hai trường hợp trước. Tuy nhiên giá trị trung bình của tốc độ âm thanh bên trong mỗi khối tròn đã được xác định chính xác. Cuối cùng, hình 2.2 (d) tương ứng với sự biến đổi mật độ bằng 4 lần tốc độ tương phản âm thanh của hình trụ đầu tiên cho các khối tròn, tức là 16% trên cả hai ống hình trụ (bên trong và bên ngoài). Hình trụ bên trong được khôi phục với sự biến dạng tối thiểu bởi vì không có sự thay đổi mật độ giữa các khối tròn bên trong và bên ngoài. Tuy nhiên các cạnh của hình trụ bên ngoài xuất hiện những biến dạng như trên hình 2.2 (c).

Mô phỏng này đã thực tế xác minh những ảnh hưởng của biến đổi mật độ được định vị ở tính không liên tục của mật độ. Mô phỏng này cũng chỉ ra rằng biến đổi mật độ không ảnh hưởng lớn đến sự tái tạo tốc độ tương phản âm thanh nếu sự biến đổi mật độ có thể so sánh với sự thay đổi tốc độ âm thanh và tán xạ lớn hơn so với bước sóng âm thanh.

Hình 2.2. Tái tạo DBIM của các đối tượng với những thay đổi về mật độ [17]

Tốc độ tương phản âm thanh và đường kính tương ứng là 4% và 10,4λ cho trụ bên ngoài, và 6% và 5,2λ cho các trụ bên trong. Sự tương phản mật đã được thiết lập bằng (a) 0% đối với cả hai khối tròn, (b) tốc độ tương ứng của tương phản âm thanh bên trong mỗi khối tròn, (c) 4 lần tốc độ tương ứng của âm thanh trái ngược bên trong mỗi khối tròn, và (d) 4 lần tốc độ của âm thanh tương phản của hình trụ bên ngoài cho cả hai khối tròn.

# 2.2. Phương pháp lặp vi phân Born

Hình 2.3. Cấu hình hệ đo

# Hình 2.4. Sơ đồ cấu hình sử dụng đo dữ liệu phân tán

Việc thực hiện đo thực tế có thể làm theo 2 cách sau:

Cách 1: Tất cả các máy phát và máy thu đều cố định trong suốt quá trình đo. Vật thể sẽ được xoay quanh trục trung tâm với 1 bước nhảy xác định. Nhận xét rằng một máy thu và Nr máy phát được đặt đối xứng nhau như hình 2.3 nhằm đảm bảo không bị hiện tượng dịch pha gây lỗi khi khôi phục ảnh [16] .

Cách 2: Cố định vật thể, tại một vị trí máy phát xác định sẽ tiến hành đo trên Nr máy thu ở vị trí đối xứng. Trên thực tế chỉ cần một máy thu nhưng thực hiện Nr lần đo ứng với một vị trí máy phát. Sau đó khi dịch máy phát đi một góc thì Nr máy thu kia cũng tự động dịch chuyển một cách tương ứng.

Vùng cần quan tâm (ROI – region of interest) bao gồm vật cần dựng ảnh. Vùng diện tích quan tâm này được chia thành N×N ô vuông (pixel) có kích thước là h. số lượng máy phát là Nt và máy thu là Nr. Với vùng tán xạ hình tròn như trong hình 2.3, hàm muc tiêu (Object function) được tính bởi công thức (2.4).

O (r) = (k(r)2 - k02) - ρ1/2(r)∇2ρ-1/2(r)	      	      (2.4)

Với c(r) và c0 là tốc độ truyền sóng trong đối tượng và tốc độ truyền trong nước, f  là tần số sóng siêu âm, ω là tần số góc (ω=2πf),R là bán kính của đối tượng, ρ(r) là mật độ vật thể.

Sử dụng sơ đồ cấu hình hệ đo như trong hình 2.3, bằng cách sử dụng DBIM để xác định khối u trong môi trường.

Giả sử rằng có một không gian vô hạn chứa môi trường đồng nhất chẳng hạn là nước, có mật độ ρ0, số sóng là k0. Trong môi trường đó có vật với mật độ r , số sóng là kr phụ thuộc vào không gian trong vật. Sự truyền sóng trong môi trường không đồng nhất khi mật độ biến đổi được mô tả bởi phương trình (2.5):

ρ(r)∇.[ρ-1(r)∇p(r)] + k2(r)p(r) = -Φinc(r)	            (2.5)

Trong đó p(r) là áp suất âm và Φinc r là nguồn âm. Bằng cách áp dụng sự thay đổi của các biến p(r) = f (r) ρ 1/2(r). Phương trình (2.5) được viết lại:

∇2f(r) + [k2(r) – ρ1/2(r)∇2ρ-1/2(r)] f(r) = - Φinc(r)	           (2.6)

Phương trình (2.6) có thể biểu diễn dưới dạng tích phân:

p(r) = es(r) + Ωdr'Or'pr'G0(r,r')	                (2.7)

Ở đây:

es(r) áp suất sóng tới tại rs,s = 0,1, ... , Ns

G0(r,r') = (i/4)H0 (1)(k0 |r- r'|) là hàm Green trong tọa độ hình trụ.

Hàm mục tiêu được xây dựng:

O (r) = ωc(r) 2-ωc02 - ρ1/2(r)∇2ρ-1/2(r)	            (2.8)

ở đây ρ(r) và c(r) lần lượt là mật độ và tốc độ âm thanh.

Phương trình (2.7) có thể được rời rạc hóa bằng cách sử dụng phương pháp momen (MoM) và được viết dưới dạng ma trận, cho cả trường áp lực bên trong miền tính toán và trường tán xạ bên ngoài miền tính toán, như:

p = (I - C. D(O))-1.pinc			                        (2.9)

psc  = B.D(O).p		  			   (2.10)

trong đó B là một ma trận với các hệ số của Green từ mỗi điểm ảnh đến máy thu, C là một ma trận với các hệ số Green trong số tất cả các điểm ảnh, và D là một toán tử biến đổi một vector vào một ma trận đường chéo.

Hai biến chưa biết là p  và O trong công thức (2.9) và (2.10), trong trường hợp này áp dụng xấp xỉ Born loại 1 và theo (2.9), (2.10) ta có:

Δpsc=B.Dp.ΔO=M.ΔO	      	               (2.11)

với M=B.Dp

Với mỗi bộ phát và bộ thu, chúng ta có một ma trận M và một giá trị vô hướng Δpsc. Thấy rằng vector chưa biết O có N×N giá trị bằng với số pixel của ROI. Hàm mục tiêu (Object function) có thể được tính bằng cách lặp:

On=O(n-1)+∆O(n-1)			    (2.12)

Với On và O(n-1) là giá trị của hàm mục tiêu ở bước hiện tại và bước trước đó ΔO  có thể được tìm bằng quy tắc Tikhonov:

ΔOn=argmin∆O∆psct-F(n)∆(O)22+γ∆(O)22	    (2.13)

Trong đó ∆psc là (NtNr×1) vector chứa giá trị sai khác giữa kết quả đo và kết quả tiên đoán tín hiệu siêu âm tán xạ; Mt là ma trận NtNr×N2 được tạo bởi NtNr phép đo.

Thuật toán 1: Phương pháp lặp Vi phân Born (DBIM)

1: Chọn giá trị khởi tạo On=O0

2:while(n<Nmax) or(RRE <), do

{

3:	Tính p, psc, C,và B tương ứng On sử dụng (2.9) và (2.10)

4: 	Tính ∆psc từ giá trị psc đo được và giá trị tiên đoán

5: 	Tính RRE tương ứng ΔO sử dụng công thức (2.13)

6: 	Tính giá trị On mới sử dụng (2.12)

7: 	n=n+1; }

RRE=∆pscpsc,m					(2.14)  [17].

# 2.3. Bài toán ngược

Để giải bài toán ngược khi có nhiễu ta phải sử dụng phương pháp “Nonlinear Conjugate Gradient method” (NCG) [17][18]. Vì thế ta có thuật toán để giải phương trình (2.13) như sau:

Thuật toán 2: Phương pháp NCG

1: Khởi tạo ΔO dưới dạng một vector 0

2: Khởi tạo b(0)=MtH.∆psct .

3: Khởi tạo x(0)=b(0) và r(0)=b(0) .

4: for  n=1 đến giá trị lặp lớn nhất, do

5: qn=Mt.x(n-1)

6: α(n)=rn-1H.rn-1/(qnH.qn+γxn-1H.x(n-1))

7: sn=MtH.qn

8: rn=rn-1-αn(sn+γxn-1)

9: β(n)=rnH.rn/rn-1H.rn-1

10: ΔOn=ΔOn-1+α(n)x(n-1)

11: x(n)=rn+β(n)x(n-1)

12: ifr<tolerance, then

13: Break iterations

14: end if

15: end for

Để lựa chọn tham số γ ta sử dụng công thức (2.15) [17]:

γ=0.5σ02max⁡{10log2RRE,10-4}				(2.15)

Với σ02 được tính theophương pháp lũy thừa lặp với xấp xỉ tỉ số Rayleigh [19].

# 2.4. So sánh phương pháp tạo ảnh tương phản và tạo ảnh mật độ

Bảng 2.1. So sánh phương pháp tạo ảnh không xét tới yếu tố mật độ

và có xét tới yếu tố mật độ.

| ## Có xét tới yếu tố mật độ | ## Không xét tới yếu tố mật độ |
| --- | --- |
| ## Phương trình hàm mục tiêu |  |
| ## O (r) = ωc(r) 2-ωc02 - ρ1/2(r)∇2ρ-1/2(r) | ## O (r) = ωc(r) 2-ωc02 |
| ## Mô phỏng hàm mục tiêu lý tưởng |  |
| Hàm mục tiêu lý tưởng 3D | Hàm mục tiêu lý tưởng 3D |
| Hàm mục tiêu lý tưởng 2D | Hàm mục tiêu lý tưởng 2D |

# Kết luận: Qua bảng so sánh trên ta thấy bài toán khôi phục hình ảnh của đối tượng khi xét tới sự biến đổi mật độ sẽ trở nên phức tạp hơn so với bài toán khôi phục hình ảnh bỏ qua sự biến đổi mật độ. Song việc giải quyết được bài toán xem xét tới sự biến đổi mật độ có ý nghĩa thực tế hơn, đồng thời sẽ cung cấp dữ liệu đầy đủ hơn trong việc tái tạo lại hình ảnh đối tượng.

# 2.5. Mô phỏng tạo ảnh mật độ sử dụng DBIM

# 2.5.1. Kịch bản mô phỏng hàm mục tiêu

Bảng 2.2. Kịch bản 1 mô phỏng hàm mục tiêu

| Tần số sóng siêu âm | 0.64MHz |
| --- | --- |
| Đường kính vùng tán xạ | 1mm |
| Vùng tán xạ được chia lưới | 14×14 |
| Số lượng máy phát Nt | 37 |
| Số lượng máy thu Nr | 19 |
| Chênh lệch tốc độ truyền sóng | 2% |

# 2.5.2. Kết quả mô phỏng hàm mục tiêu

Kết quả quá trình mô phỏng xây dựng Hàm mục tiêu

Hình 2.5. Kết quả mô phỏng xây dựng hàm mục tiêu lý tưởng

Hình 2.6. Sơ đồ bố trí máy thu – máy phát trong kịch bản mô phỏng

Hình 2.7. Kết quả khôi phục sau bước lặp đầu tiên (N = 18)

Hình 2.8. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 2 (N = 18)

Hình 2.9. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 3 (N = 18)

Hình 2.10. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 4 (N = 18)

Hình 2.11. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 5 (N = 18)

Hình 2.12. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 6 (N = 18)

Hình 2.13. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 7 (N = 18)

Hình 2.14. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 7 (N = 18)

2.6. Nhận xét

Chương II đã thành công trong việc khảo sát ảnh hưởng của mật độ tới sự tái tạo hình ảnh, tuy việc ảnh hưởng của mật độ không ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh, song nó lại là nguồn cung cấp hữu ích cho tương phản âm thanh. Việc khôi phục hình ảnh khi có sự biến đổi của mật độ khó hơn so với trường hợp bỏ qua mật độ (hoặc coi không có sự biến đổi mật độ), tuy nhiên, việc tái tạo ảnh khi xem xét tới sự biến đổi mật độ sẽ có ý nghĩa đối với thực tế hơn.

Như kết quả tạo ảnh ở kịch bản 1, ta nhận thấy chất lượng hình ảnh tương đối tốt, song thời gian tạo ảnh quá lâu, hơn nữa, để quan sát chính xác các đối tượng nhỏ thì hình ảnh phải rõ nét hơn nữa, khi đó yêu cầu cấu hình máy tính phải cao điều này khó thực hiện với máy tính tại các cơ sở khám chữa bệnh. Vì thế luận văn này sẽ trình bày việc áp dụng phương pháp nội suy nhằm tăng chất lượng ảnh chụp và giảm thời gian tính toán.

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

3.1. Phương pháp Nội suy

Qui trình thực hiện của phương pháp đề xuất gồm 4 bước:

Bước 1: Gọi tổng số bước lặp của cả quá trình là Niter.

Tìm số lần lặp tối ưu x trước khi nội suy, bước này xác định số lần lặp với ma trận có kích thước N1×N1 là bao nhiêu trong tổng số bước lặp Niter để thu được ảnh có chất lượng tốt nhất.

Bước 2: Áp dụng khôi phục cho vùng chia lưới có kích thước N1×N1 với x lần lặp, ta có thể dễ ràng có được sự hội tụ của đối tượng.

Bước 3: Áp dụng Kĩ thuật nội suy cho hàm mục tiêu kích thước N1×N1 thu được ở bước 2, sau khi nội suy ta thu được ma trận có kích thước N2×N2 ( N2 = 2N1).
Bước 4: Cuối cùng sử dụng kết quả sau khi nội suy đưa trở lại DBIM và lặp (Niter - x) lần để tiếp tục quá trình khôi phục.

Thuật toán 1: Tìm giá trị x tối ưu cho kết quả Khôi phục tốt nhất

1. For x 1 đến 4, do

2. Proposed DBIM.

3. Tính err theo công thức err=i=1Nj=1NCij-CijCij

4. Vẽ đồ thị err ứng với từng giá trị của x

5. end for

Ở đây chúng ta sử dụng phương pháp nội suy gần nhất (Nearest  neighbor) đây là phương pháp nội suy đơn giản và nhanh nhất. Có nhiều phương pháp nội suy như bilinear,  bicubic, spline…nhưng chúng ta chỉ tập trung vào phương pháp nội suy gần nhất vì yếu tố tiết kiệm thời gian tính toán [20].

Vậy ta có thuật toán để khôi phục sau:

Thuật toán 2: Phương pháp lặp Vi phân Born (DBIM)

1: Chọn giá trị khởi tạo ON10 và p0=pN1inc

2: while(n<Nmax1 ) or (REEN1<εN1), do

{

3:	Tính p, psc, và BN1,CN1 tương ứng ON1(n) sử dụng (2.9) và (2.10)

4: 	Tính ∆psc từ giá trị psc đo được

5: 	Tính RRE tương ứng ΔON1(n) sử dụng công thức (2.14)

6: 	Tính giá trị ON1(n+1) mới sử dụng (2.12)

7: 	n=n+1;

}

8: Nội suy ON1(n) để thu được ON2(0)

9: Khởi tạo p0=pN2inc, n=0

10: while(n<Nmax2 ) or (REEN2<εN2), do

{

11:	Tính p, psc, và BN2,CN2 tương ứng ON2(n) sử dụng (2.9) và (2.10)

12: 	Tính ∆psc từ giá trị psc đo được

13: 	Tính RRE tương ứng ΔON2(n) sử dụng công thức (2.14)

14: 	Tính giá trị ON2(n+1) mới sử dụng (2.12)

15: 	n=n+1;

}

ε là ngưỡng sai số cho trước quyết định bởi ồn nền (noise floor) [19].

## 3.2. Tìm giá trị x tối ưu.

Theo như phương pháp đề xuất trong Chương 3, trước hết ta phải tìm số lần lặp x tối ưu cho ma trận N1×N1. Với tổng số bước lặp của cả quá trình là 4. Ta có thuật toán để so sánh sau:

Thuật toán 1:

1: for x = 1 đến 4, do

2: DBIM – Propose.

3: Tính err theo công thức (2.15) err=i=1Nj=1NCij-CijCij

4: Vẽ đồ thị err ứng với từng giá trị của x

5: end for

Như vậy sau khi thực hiện xong Thuật toán 1 ta có thể tìm được giá trị x tối ưu. Ta xét kịch bản sau:

Kịch bản:

Bảng 3.1. Kịch bản 2

| Tần số sóng siêu âm | 0.64MHz |
| --- | --- |
| Đường kính vùng tán xạ | 1mm |
| Vùng tán xạ được chia lưới | N1 = 14 N2 = 27 |
| Số lượng máy phát Nt | 21 |
| Số lượng máy thu Nr | 11 |
| Chênh lệch tốc độ truyền sóng | 2% |

Hình 3.1. Sơ đồ bố trí máy thu – máy phát trong kịch bản mô phỏng

Thực hiện Thuật toán 1 ta thu được bảng và đồ thị sau

Bảng 3.2. err ứng với từng giá trị của x sau tổng số bước lặp là 4 (N1 = 14)

| x | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| err | 0.4834 | 0.1859 | 0.0497 | 0.0438 |

Hình 3.2. Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa số lần lặp x và sai số error (N1 =14)

Nhận xét: Qua kịch bản 4 ta thấy được giá trị err giảm qua từng giá trị của x, như vậy với x=4 chính là số lần lặp tối ưu. Vậy chọn x=4 và sử dụng trong phương pháp đề xuất

Hình 3.3. Kết quả khôi phục sau bước lặp đầu tiên (N1 = 14)

Hình 3.4. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 2 (N1 = 14)

Hình 3.5. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 3 (N1 = 14)

Hình 3.6. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 4 (N1 = 14)

Kết luận:

Thông qua kết quả của lỗi eer giảm qua từng bước lặp và hình ảnh tương đối tốt tại bước lặp thứ 4 nên ta sẽ chọn x = 4 sử dụng trong phương pháp đề xuất.

CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ

Trong chương này chúng ta sẽ đi vào thực hiện mô phỏng và so sánh giữa phương pháp đề xuất với phương pháp tạo ảnh thông thường.

## 4.1. Mô phỏng và đánh giá về mặt thời gian

Kịch bản:

Thông số mô phỏng:

Tần số = 0.64 MHz

Vùng chia lưới: N1 = 14, N2 = 27

Bước lặp tối ưu: x = 4

Đường kính khu vực tán xạ = 5*landa

Độ tương phản âm thanh: 1%

Nhiễu Gaussian 5% (SNR = 26 dB)

Số máy thu = 20, Số máy phát = 40

a) Hàm mục tiêu lý tưởng 3D

b) Hàm mục tiêu lý tưởng 2D

Hình 4.1. Hàm mục tiêu lý tưởng (N = 27)

Ở đây ta có thể hiểu thuật toán được thực hiện như sau:

+ Với DBIM thông thường ta khôi phục hình ảnh cho vùng chia lưới 27×27 với 8 bước lặp.

+ Với phương pháp đề xuất ta thu được chất lượng ảnh tốt nhất sau 4 bước lặp cho vùng chia lưới 14×14. Sau đó áp dụng kỹ thuật nội suy, thu được ma trận 27×27 và dùng DBIM để khôi phục sau 4 bước lặp tiếp theo.

Với DBIM thường ta có bảng kết quả err qua các bước lặp ở Bảng 4.4:

Bảng 4.1: err của DBIM qua từng bước lặp (N = 27)

| Iter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Err | 0.3739 | 0.3725 | 0.3725 | 0.3725 | 0.3725 | 0.3725 | 0.3725 | 0.3725 |
| Tổng thời gian tính toán của phương pháp này là 135.2 giây |  |  |  |  |  |  |  |  |

Với phương pháp đề xuất ta có err như ở Bảng 4.2:

Ở đây ta không xét err ở bước lặp từ 1 đến 4 vì thực hiện với ma trận N1×N1

Bảng 4.2. err của DBIM – Đề xuất qua từng bước lặp (N1 = 14, N2 = 27)

| Iter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Err | --- | --- | --- | --- | 0.4042 | 0.0637 | 0.0627 | 0.0627 |
| Tổng thời gian tính toán của phương pháp này là 68.7 giây |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nhận xét:

- Về mặt lỗi eer:Qua bảng so sánh lỗi eer qua từng bước lặp của phương pháp DBIM thông thường và phương pháp đề xuất, ta nhận thấy với phương pháp DBIM thông thường lỗi eer ở bước lặp thứ nhất nhỏ hơn so với bước lặp thứ 4 của phương pháp đề xuất, nhưng ở các bước lặp tiếp theo lỗi eer nhanh chóng bị bảo hòa ở giá trị 0.3725. Còn ở phương pháp DBIM đề xuất lỗi ở các bước lặp giảm dần và bão hòa ở eer = 0.0627. Qua đó ta khẳng định rằng Phương pháp DBIM đề xuất có hiệu quả hơn về việc giảm lỗi eer qua các bước lặp hơn so với phương pháp DBIM thông thường.

- Về mặt hiệu quả thời gian: Từ tổng thời gian tính toán của hai phương pháp ta nhận thấy nếu sử dụng phương pháp đề xuất, thời gian được giảm đi 2 lần.

## 4.2. Mô phỏng và đánh giá về mặt chất lượng

Hàm mục tiêu khôi phục qua các bước lặp của 2 phương pháp như sau:

a 14×14 pixel using interpolation          b 27×27 pixel tomography

Hình 4.2. Kết quả khôi phục sau bước lặp đầu tiên (N1 = 14, N = 27)

a 14×14 pixel using interpolation              b 27×27 pixel tomography

Hình 4.3. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 2 (N1 = 14, N = 27)

a 14×14 pixel using interpolation              b 27×27 pixel tomography

Hình 4.4. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 3 (N1 = 14, N = 27)

a 14×14 pixel using interpolation               b 27×27 pixel tomography

Hình 4.5. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 4 (N1 = 14, N = 27)

a 27×27 pixel using interpolation              b 27×27 pixel tomography

Hình 4.6. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 5 (N2 = 27, N = 27)

a 27×27 pixel using interpolation 	              b 27×27 pixel tomography

Hình 4.7. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 6 (N2 = 27, N = 27)

a 27×27 pixel using interpolation 	      b 27×27 pixel tomography

Hình 4.8. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 7 (N2 = 27, N = 27)

a 27×27 pixel using interpolation   	        b 27×27 pixel tomography

Hình 4.9. Kết quả khôi phục sau bước lặp thứ 8 (N2 = 27, N = 27)

Ta vẽ đồ thị so sánh sai số err của phương pháp đề xuất và phương pháp truyền thống, đồ thị được cho như ở Hình 4.10

(b) Phương pháp DBIM thông thường

(a) Phương pháp DBIM đề xuất

Hình 4.10. Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa số lần lặp x và sai số error (N=27)

Nhận xét:

- Về chất lượng hình ảnh: Qua 8 bước lặp, ta thấy khi sử dụng phương pháp DBIM thông thường chất lượng hình ảnh khó tái tạo hơn so với phương pháp đề xuất. Như vậy việc sử dụng phương pháp đề xuất cho chất lượng ảnh tốt hơn và khôi phục nhanh hơn so với phương pháp DBIM thông thường.

# KẾT LUẬN

Luận văn này đã thành công trong việc giải quyết bài toán khôi phục ảnh siêu âm cắt lớp có ảnh hưởng của mật độ và nâng cao chất lượng ảnh chụp siêu âm cắt lớp bằng cách ứng dụng kỹ thuật nội suy. Ảnh hưởng của sự thay đổi mật độ là yếu tố khó có thể bỏ qua được mà những nghiên cứu trước đó của nhóm còn chưa quan tâm [22-27]. Ảnh khôi phục theo phương pháp đề xuất cho chất lượng tốt hơn hẳn ảnh theo phương pháp truyền thống, hơn nữa thời gian tính toán được giảm thiểu đáng kể.

Như vậy việc sử dụng kỹ thuật nội suy trong việc cải thiện tốc độ tạo ảnh và chất lượng ảnh đã thành công, tạo điều kiện áp dụng trong lĩnh vực y – sinh. Bước tiếp theo của đề xuất này là việc thử nghiệm đề xuất trong tạo ảnh với những dữ liệu thực tế để có thể áp dụng theo thời gian thực trong y tế và đề xuất cấu hình phần cứng tương ứng.

Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn, tác giả đã 01 công bố tại hội nghị trong nước:

Nguyễn Thanh Nam, Chu Thị Phương Dung, Trần Đức Tân, “Tạo ảnh mật độ sử dụng tán xạ ngược và kỹ thuật nội suy”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học liên trường về điện tử viễn thông năm 2016, Học viện kỹ thuật quân sự, 2016, trang 60-65.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] C. F. Schueler, H. Lee, and G. Wade (1984), Fundamentals of digital ultrasonic processing, IEEE Transactions on Sonics and Ultrasonics, vol. 31, no. 4,pp. 195–217.

[2] A. Macovski (1979), Ultrasonic imaging using arrays, Proceedings of the IEEE, vol. 67, no. 4, pp. 484–495.

[3] G. S. Kino (1987), Acoustic Waves: Devices, Imaging, and Analog Signal Processing. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

[4] Q. Zhu and . D. Steinberg (1993), Wavefront amplitude distortion and imagesidelobe levels: Part I - Theory and computer simulations, IEEE Transac-tions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Contr ol, vol. 40, no. 6, pp. 747–753.

[5] N. Duric, P. Littrup, A. Babkin, D. Chambers, S. Azevedo, A. Kalinin, R.Pevzner, M. Tokarev, E. Holsapple, O. Rama, and R. Duncan (2005), Development of ultrasound tomography for breast imaging: Technical assessment, Medical Physics, vol. 32, no. 5, pp. 1375–1386.

[6] C. Li, N. Duric, and L. Huang (2008), reast imaging using transmission ultra-sound: Reconstructing tissue parameters of sound speed and attenuation, in International Conference on ioMedical Engineering and Informatics, vol. 2, 2008, pp. 708–712.
[7] J.-W. Jeong, T.-S. Kim, D. C. Shin, S. Do, M. Singh, and V. Z. Marmarelis (2005), Soft tissue differentiation using multiband signatures of high resolution ul-trasonic transmission tomography, IEEE Transactions on Medical Imaging, vol. 24, no. 3, pp. 399–408.

[8] S. A. Johnson, T. Abbott, R. Bell, M. Berggren, D. Borup, D. Robinson,J. Wiskin, S. Olsen, and . Hanover (2007), Noninvasive breast tissue charac-terization using ultrasound speed and attenuation, in Acoustical Imaging, vol. 28, 2007, pp. 147–154.
[9] J. Greenleaf, J. Ylitalo, and J. Gisvold (1987), Ultrasonic computed tomography for breast examination, IEEE Engineering in Medicine and Biology Mag-azine, vol.6, no. 4, pp. 27–32.

[10] M. P. Andre, H. S. Janee, P. J. Martin, G. P. Otto, . A. Spivey , and D.A. Palmer (1997), Highspeed data acquisition in a diffraction tomography sys-tem employing large-scale toroidal arrays, International Journal of Imaging Systems and Technology, vol. 8, no. 1, pp. 137–147.

[11] J. Wiskin, D. orup, S. Johnson, M. erggren, T. Abbott, and R. Hanover (2007), Full wave, nonlinear, inverse scattering, in Acoustical Imaging, vol. 28, 2007, pp.183–194.

[12] W. C. Chew and Y. M. Wang (1990), Reconstruction of two-dimensional permittivity distribution using the distorted Born iterative method, IEEE Trans. Med. Imaging 9, pp. 218–225.

[13] D. Borup, S. Johnson, W. Kim, and M. Berggren (1992), Nonperturbative diffraction tomography via Gauss-Newton iteration applied to the scattering integral equation, Ultrason. Imaging 14, pp. 69–85.

[14] S. A. Goss, R. L. Johnston, and F. Dunn (1978), Comprehensive compilation of empirical ultrasonic properties of mammalian tissues, J. Acoust. Soc. Am.64, pp. 423–457.

[15] S. A. Goss, R. L. Johnston, and F. Dunn (1980), Compilation of empirical ultrasonic properties of mammalian tissues II, J. Acoust. Soc. Am. 68, 93–108.

[16] R. J. Lavarello and M. L. Oelze (2009), Tomographic Reconstruction of Three-Dimensional Volumes Using the Distorted Born Iterative Method. IEEE Transactions on Medical Imaging, 28, 2009, pp. 1643-1653.

[17] Lavarello Robert (2009), New Developments on Quantitative Imaging Using Ultrasonic Waves, University of Illinois at Urbana-Champaign.

[18] Yu-Hong Dai, Nonlinear Conjugate Gradient Methods, State Key Laboratory of Scientific and Engineering Computing, Institute of Computational Mathematics and Scientific/Engineering Computing, Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Zhong Guan Cun Donglu 55, Beijing, 100190, P.R. China.

[19] M. T. Heath (2002), Scientific Computing: An Introductory Survey, New York, NY: McGraw-Hill.

[20] http://tech-algorithm.com/articles/nearest-neighbor-image-scaling/

[21] Van Phong, D., Linh-Trung, N., Tan, T. D., Le, H. V., & Do, M. N. (2011, March). Fast image acquisition in magnetic resonance imaging by chaotic compressed sensing. In 2011 IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: From Nano to Macro (pp. 85-88). IEEE.

[22] Tran-Duc, T., Linh-Trung, N., & Do, M. N. (2012, October). Modified distorted Born iterative method for ultrasound tomography by random sampling. In Communications and Information Technologies (ISCIT), 2012 International Symposium on (pp. 1065-1068). IEEE.

[23] Tran, Q. H., Tran, D. T., Huynh, H. T., Ton-That, L., & Nguyen, L. T. (2016). Influence of dual-frequency combination on the quality improvement of ultrasound tomography. Simulation, 92(3), 267-276.

[24] Quang-Huy, T., & Duc-Tan, T. (2015, October). Sound contrast imaging using uniform ring configuration of transducers with reconstruction. In Advanced Technologies for Communications (ATC), 2015 International Conference on (pp. 149-153). IEEE.

[25] Tran, Q. H., & Tran, D. T. (2015). Ultrasound Tomography in Circular Measurement Configuration using Nonlinear Reconstruction Method. International Journal of Engineering and Technology (IJET), 7(6), 2207-2217.

[26] Huy, T. Q., Tan, T. D., & Linh-Trung, N. (2014, October). An improved distorted born iterative method for reduced computational complexity and enhanced image reconstruction in ultrasound tomography. In 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC 2014) (pp. 703-707). IEEE.

[27] Tran-Duc, T., Linh-Trung, N., Oelze, M. L., & Do, M. N. (2013). Application of l1 Regularization for High-Quality Reconstruction of Ultrasound Tomography. In 4th International Conference on Biomedical Engineering in Vietnam (pp. 309-312). Springer Berlin Heidelberg.